## RecalculatedCoefficients
Optode recalculated calibration values
SN | 275 | 133 | 137 | 215 | 216 | 273 | 274 | 276
Multipt 0 | 0.0028124 | 0.002741 | 0.0030963 | 0.0031593 | 0.0031596 | 0.0027476 | 0.0027843 | 0.0027923
Multipt 1 | 0.00011823 | 0.00011372 | 0.00012878 | 0.00013296 | 0.00013369 | 0.00011658 | 0.00011872 | 0.00011635
Multipt 2 | 2.4704e-06 | 2.2049e-06 | 2.4261e-06 | 2.6059e-06 | 2.5918e-06 | 2.4095e-06 | 2.3671e-06 | 2.3625e-06
Multipt 3 | 228.712 | 234.989 | 236.516 | 232.883 | 232.254 | 227.171 | 227.874 | 229.787
Multipt 4 | -0.34852 | -0.29312 | -0.31059 | -0.32117 | -0.31393 | -0.37334 | -0.38658 | -0.37584
Multipt 5 | -59.0578 | -49.5627 | -55.1035 | -56.1414 | -57.4467 | -59.2385 | -58.6749 | -56.066
Multipt 6 | 4.5527 | 4.5794 | 4.5208 | 4.5518 | 4.5452 | 4.5656 | 4.5655 | 4.5719
phase reading (air sat water) | 33.93 | 32.43 | 32.62 | 32.8 | 33.3 | 33.73 | 33.48 | 33.15
temp reading (air sat water) | 10.11 | 10.07 | 10.05 | 10.08 | 10.05 | 10.07 | 10.05 | 10.1
Po | 225.1885 | 232.0373 | 233.3946 | 229.6456 | 229.099 | 223.4115 | 223.9888 | 225.991
Pc | 95.4167 | 98.9466 | 92.365 | 93.1583 | 93.9088 | 94.7599 | 94.1774 | 95.4915
Ksv | 0.0042602 | 0.0041097 | 0.0046355 | 0.0047644 | 0.004765 | 0.0041659 | 0.0042166 | 0.0042085
O2 | 319.2429 | 327.2903 | 329.3847 | 307.5122 | 302.116 | 325.9 | 326.8955 | 324.7269
Phase offset | 285.771 | 294.946 | 286.031 | 286.899 | 287.499 | 285.79 | 288.26 | 287.374
Phase slope | 0.16494 | 0.14081 | 0.16735 | 0.17606 | 0.18013 | 0.16241 | 0.16434 | 0.15739
applied to O2 | 338.4272 | 341.0321 | 341.1525 | 341.0411 | 341.9192 | 338.7204 | 341.9836 | 338.4824
Corrected offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corrected slope | 1.0601 | 1.042 | 1.0357 | 1.109 | 1.1317 | 1.0393 | 1.0462 | 1.0424
from original multipoint cal
from errant 2016 single pt cal sheet

## calSheets
CalFile | serial | CC_csv | CC_conc_coef
ATAPL-58320-00005__20160302 | 275 | [0.0028124,0.000118234,0.00000247037,228.712,-0.34852,-59.0578,4.55274] | [0,1.06009326805564]
ATOSU-58320-00021__20160302 | 133 | [0.00274096,0.000113723,0.00000220487,234.989,-0.293115,-49.5627,4.57938] | [0,1.04198647847618]
ATOSU-58320-00008__20160302 | 137 | [0.00309629,0.000128776,0.00000242609,236.516,-0.310588,-55.1035,4.5208] | [0,1.03572668427897]
ATOSU-58320-00007__20160302 | 215 | [0.00315934,0.000132965,0.00000260588,232.883,-0.321171,-56.1414,4.55182] | [0,1.10903281098565]
ATOSU-58320-00020__20160302 | 216 | [0.00315962,0.000133694,0.00000259182,232.254,-0.313933,-57.4467,4.54521] | [0,1.13174796705149]
ATAPL-58320-00003__20160302 | 273 | [0.00274763,0.000116575,0.00000240953,227.171,-0.373337,-59.2385,4.56562] | [0,1.03933856993347]
ATAPL-58320-00004__20160302 | 274 | [0.00278432,0.000118721,0.00000236714,227.874,-0.386583,-58.6749,4.56548] | [0,1.04615586895921]
ATAPL-58320-00006__20160302 | 276 | [0.00279235,0.00011635,0.00000236253,229.787,-0.375842,-56.066,4.57187] | [0,1.04236040350113]